关于立体定向剂量验证系统采购项目

市场需求调查的报告（进口产品）

一、采购项目基本情况

龙岩市第一医院放射治疗科自成立以来，始终秉承“精医厚德，诚信仁爱”的医院文化精神，守护闽西百姓生命健康；科室现有直线加速器2台，具备开展包括常规放疗、三维适形放疗（3D-CRT）、调强放疗（IMRT）、图像引导下放射治疗（IGRT），以及先进的容积旋转调强放疗技术（VMAT）和立体定向放疗技术（SBRT），达到省内领先水平。

立体定向剂量验证系统是开展立体定向放射治疗必备的治疗计划验证系统，通过测量加速器输出剂量在模体内的剂量分布，分析计算出治疗计划的准确性和精确度，确保治疗计划与实际治疗剂量分布一致，保障肿瘤病人放射治疗精准、安全、高效。

根据福建省放疗质控中心相关规定，肿瘤放射治疗病人在治疗前需要对治疗计划进行验证，生成治疗计划验证报告存入病人档案；治疗计划验证也是质控查检必看的检查项目之一。我院肿瘤放疗科为福建省放疗质控中心常务委员单位，承担省内的部分放疗质控工作。

我院拟采购立体定向剂量验证系统1套，用于我院放射治疗室，目前暂无该设备。该项目为“省级区域医疗中心——龙岩市第一医院超长期国债设备更新项目”（超长期国债项目）子项目。该项设备经院内市场调研，并由2025第34次党委会审议通过，同意允许进口产品参与本项目招投标。

二、采购需求调查

1.质量保证与质量控制是肿瘤放射治疗重要的保障，立体定向放射治疗通常为靶区体积小、射线剂量大、治疗次数少，精度要求高，常规的调强验证设备由于探测器体积大，间距宽，不适用于立体定向放射治疗计划的验证，需要专用的小野验证设备来实现立体定向治疗计划验证。

立体定向剂量验证主要功能技术要求：

1.1、支持静态调强、容积旋转调强、锥形射野治疗计划验证，探测器体积小，探头点数量多；

1.2、有效探测面积≥10×10cm，可一次验证多发转移；

1.3、相邻探测器中心到中心间距≤0.5mm；

1.4、立体定向验证模体应支持胶片验证插件、支持多种规格电离室探头插件；

1.5、支持6MV、10MV；支持均整/非均整模式；

1.6、支持5×5cm、10×10cm光野、射野一致性验证；

我单位于2025年5月22日公开发布立体定向剂量验证系统市场调研公告，并于2025年6月13日在院内组织本院调研小组、邀请外院专家开展立体定向剂量验证系统设备市场调研，共有3家企业参与现场调研，品牌分别为德国IBA、美国SunNucleae、广州瑞多思。

2.根据公开市场调研，广州瑞多思于2024年推出型号SRTMap立体定向治疗端到端检测系统，该设备探测器采用常规调强验证系统使用的空气电离室，体积大；有效测量面积仅8.4×8.4cm，不支持多靶区验证；探测器非规律分布，最小间距5.56mm，最大间距8.96mm，不支持小野、锥形野测量，不适用小野立体定向放射治疗计划验证。

进口产品主要有德国IBA、德国PTW,产品测量面积大，探测器数量多（探头点数量≥1500个），间距小（相邻探测器中心到中心间距≤0.5mm），适合立体定向放射治疗计划验证。

三、需求调查过程

我单位于2025年5月22日公开发布立体定向剂量验证系统市场调研公告，并于2025年6月13日在院内组织本院调研小组、邀请外院专家开展立体定向剂量验证系统市场调研，共有3家企业参与现场调研，参与供应商均提交立体定向剂量验证系统相关产品介绍、彩页、技术参数、用户情况、成交凭证等纸质材料；参与品牌分别为德国IBA、美国SunNucleae、广州瑞多思；调研过程中，所有供应商逐家现场介绍产品性能、优势、用户情况、保修年限、售后响应时效、售后人员数量及分布等情况，现场答复调研小组及外请专家问题。

本次公开调研参与供应商共有3家，其中2家进口，1家国产，调研过程各供应商流程一致，符合公开市场调研要求，完成本次立体定向剂量验证系统公开市场调研。

四、调查结论

立体定向剂量验证系统不属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品目录内，结合采购项目的基本情况、采购需求调查内容及实际调研过程，经综合分析论证，广州瑞多思产品探测器采用空气电离室，体积大，体积效应明显，测量误差大；探测器分布非规律，最小间距5.56mm，最大间距8.96mm，不适用于立体定向小野剂量验证；圆柱弄分布，不支持非共面剂量验证；报价高于进口产品。

根据本次公开市场调研情况，结合临床治疗技术要求，国产、进口产品技术性能、价格等情况，建议购买进口立体定向剂量验证系统。

综上所述，北京康卫瑞德、广州瑞多思两家产品均无医疗器械注册证，最大扫描尺寸不满足直线加速器扫描体积要求，不支持TPS拟合数据采集；产品不符合临床使用要求和医疗器械管理相关法律法规，仅德国IBA、美国SunNucleae、美国StandardImaging产品符合；本设备不属于《中国禁止进口限制进口技术目录》中禁止或限制产品，建议购买进口三维水箱产品。

五、调查结果承诺

承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。

- 附件

- 1.市场调研公告截图

2.市场调研报名厂家信息表