关于三维后装放射治疗机仪器设备采购项目市场需求调查的报告（进口产品）

一、采购项目基本情况

龙岩市第一医院创建1919年，是龙岩市唯一一家集医疗、 教学、科研于一体的三级甲等综合性医院，为福建省4个省级区域医疗中心建设单位之一。作不省级区域医疗中心—龙岩市第一医院设备更新项目建设，有利于提高龙岩当地的医疗水平，保证闽西及闽粤赣周边地区人民群众的健康。医院先后荣获全国卫生计生系统先进集体、全国精神文明单位、全国改善医疗服务行动优质服务示范医院、国家级母婴友好医院、福建省卫生计生系统先进集体、省级公立医院高质量发展示范点等多项殊荣，在国家三级公立医院绩效考核中稳居A级行列。医院坚持“救人为本，运营为道”的办院理念，以学科建设与科技创新双轮驱动发展。心血管内科获批国家临床重点专科，血液风湿科、神经外科、医学影像科等11个学科入选省级临床重点专科。依托“4+1大学科群”（心脑血管疾病诊疗、肿瘤综合诊疗、消化道疾病诊治、急危重症诊治及呼吸系统疾病）和“五大急危重症中心”（胸痛、脑卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童救治），医院在疑难重症救治领域取得显著突破，尤其在妇科肿瘤（如宫颈癌、子宫内膜癌、阴道癌等）规范化诊疗方面形成了特色专科优势，年接诊妇科肿瘤患者超 5000 人次，是区域内妇幼健康服务体系的核心医疗机构，龙岩市妇幼保健院挂靠我院，承担闽粤赣周边地区的女性肿瘤诊疗。

近年来，龙岩市及周边区域妇科肿瘤发病率呈稳中有升趋势，后装治疗作为肿瘤近距离放射治疗的核心方式，其临床意义在于能通过将放射源直接置于肿瘤内部或邻近腔道、组织间，在肿瘤局部形成高剂量照射区域，同时最大程度降低周围正常组织（如膀胱、直肠、卵巢等敏感器官）的受照剂量，既精准杀灭肿瘤细胞以提升局部控制率，又显著减少放射性损伤及相关并发症，保障患者治疗期间的生活质量；对于宫颈癌、子宫内膜癌、阴道癌等妇科肿瘤，既能针对中晚期病灶实施强效局部治疗，也能为部分早期患者（如需保留生育功能的子宫内膜癌患者）提供个体化治疗方案，避免过度治疗对机体的伤害，最终在提升疾病治疗效果、改善患者长期预后的同时，更好地兼顾患者治疗需求与生活质量，是肿瘤规范化诊疗中不可或缺的重要手段。

后装治疗机作为妇科肿瘤近距离放疗的核心设备，三维后装治疗缺失导致我院在妇科肿瘤综合治疗体系中存在 “短板”，无法独立完成中晚期宫颈癌、复发型子宫内膜癌等疾病的完整诊疗流程，制约了专科竞争力提升及区域妇幼健康服务能力的完善。

我院拟采购三维后装治疗机1套。所采购的三维后装治疗机用于我院放射治疗室，目前我院现有1套。该项目为“省级区域医疗中心——龙岩市第一医院超长期国债设备更新项目”（超长期国债项目）子项目。该项设备经院内市场调研，并由2025第34次党委会审议通过，同意允许进口产品参与本次采购项目招投标。

3、资金来源

本项目资金来源为市级财政预算专项资金，纳入龙岩市卫生健康委员会年度医疗设备购置专项预算范畴。资金审批严格遵循《龙岩市市级财政专项资金管理办法》及《龙岩市医疗机构设备采购管理办法》，经医院设备管理委员会论证、市卫生健康委审核、市财政局批复后落实，资金使用全程接受财政、审计及卫生健康行政部门的监管，确保专款专用、合规高效。

4、采购项目用途

核心诊疗用途：主要用于妇科肿瘤的近距离放射治疗，重点服务于宫颈癌、子宫内膜癌、阴道癌等疾病患者，具体包括：

为中晚期宫颈癌患者在体外放疗后，提供腔内或组织间后装治疗，精准照射肿瘤局部，提升肿瘤控制率；

针对早期子宫内膜癌患者，在符合适应证前提下，开展保留生育功能的近距离后装放疗；

对前列腺癌、体表皮肤癌、部分宫颈癌术后、阴道残端复发癌、宫颈残端癌等特殊类型肿瘤，实施个体化近距离放疗方案，减少对周围正常组织（如膀胱、直肠、卵巢等）的损伤。

学科与服务延伸用途：

支撑妇科肿瘤专科教学与培训，为本院规培医师、进修医生及实习学生提供后装治疗实操教学载体，提升妇幼健康领域肿瘤诊疗人才培养质量；

助力妇科肿瘤临床科研，依托设备开展 “后装治疗剂量优化”“妇科肿瘤放疗不良反应防控” 等方向研究，积累区域妇幼肿瘤诊疗数据，推动专科技术创新；

完善区域妇幼健康服务网络，为闽粤赣周边地区的妇科肿瘤患者提供 “家门口” 的规范化后装治疗服务，减少跨区域转诊，提升区域妇幼健康服务可及性。

二、采购需求调查

采购需求：

用途：主要用于高剂量率后装近距离治疗。

主要构成：系统包括后装治疗机、近距离治疗计划系统、施源器及放射源。

基本功能：系统能完成近距离治疗的二维和三维治疗计划的设计和实施。

主要技术指标：

- 放射源最小步进长度≤1mm。

2、放射源到位精度：≤0.5mm

3、放射源安全传输次数：≥10,000次

4、出源长度	≥1400mm

5、放射源尺寸：直径≤1mm，长度≤4.6mm

6、装载10居里放射源时，距离机器表面5cm处的剂量当量率≤ 10uSv/h。

国际上主流的后装机厂商有医科达、瓦里安、BE`BI`G等，目前国产厂商与进口厂商在技术上仍存在一定差距。进口后装机放射源安全传输次数多（10,000 次以上），放射源尺寸更小（直径≤1mm，长度≤4.6mm），可有效避免卡源事故；辐射漏射率低，且具备多种安全防错机制，能最大程度保障医护人员和患者的安全。进口产品放射源到位精度达 0.5mm（亚毫米级），步进长度小（1mm），能更精准地对肿瘤进行照射，提高治疗效果，减少对正常组织的损伤。国产产品放射源到位精度较低、步进长度大，治疗长度较短，在制定治疗计划时，难以实现对肿瘤组织的精准照射，无法实现良好的剂量分布，可能导致治疗效果不佳，增加危及器官受照射的风险。国产产品放射源安全传输次数较少，易发生卡源，辐射漏射率相较于进口产品更高，在治疗过程中可能存在更高的安全隐患。

目前只有进口设备在步进长度小（1mm）、放射源尺寸（直径≤1mm，长度≤4.6mm）上满足临床治疗需求。

三、需求调查过程

针对此项目，我院于2025年5月22日在龙岩市第一医院官方网站发布院内市场调研公告，并于2025年6月13日在院内组织本院调研小组、邀请外院专家开展市场调研。本次调研共有4个供应商参加，分别为天津荣力电子有限公司、瓦里安医疗设备（中国）有限公司、荷兰核通、山东新华医疗器械股份有限公司。

四、调查结论

结合龙岩市第一医院三维后装治疗机（含计划系统及配套设备）采购项目的基本情况、采购需求调查内容及实际调研过程，经综合分析论证，形成调查结论如下：

1、从需求本质来看，本次采购的三维后装治疗机，核心用途为妇科肿瘤近距离放射治疗，与医院承担的区域妇幼健康服务职能、妇科肿瘤专科建设目标及临床刚需高度契合。一方面，龙岩市及周边区域妇科肿瘤发病率稳中有升，中晚期宫颈癌等疾病需 “外照射 + 后装治疗” 联合方案，此前医院因设备缺失导致患者转诊，既增加就医成本，又存在治疗延误风险，采购设备可直接填补临床治疗空白，保障患者 “家门口” 获得规范化诊疗；另一方面，设备需求符合《妇幼健康服务机构功能定位与建设指南》等政策要求，且能支撑妇科肿瘤教学培训与科研创新，助力医院完善肿瘤综合治疗体系，提升专科竞争力，需求出发点具备明确的临床与学科价值。

2、从市场供给整体情况来看，目前国际主流厂商（如医科达、瓦里安、BE`BI`G）市场占有率高，市场竞争充分，不存在供给短缺问题，可保障采购项目顺利推进。但从技术性能对比来看，进口设备与国产设备存在明显差异：进口设备步进长度小（1mm）、放射源尺寸小（直径≤1mm，长度≤4.6mm）、到位精度（≤0.5mm）、安全传输次数（≥10000 次）及辐射防护等关键指标上更优，能有效避免卡源事故、实现精准剂量分布，减少危及器官受照风险，更符合医院妇科肿瘤治疗对精度与安全性的高要求；而国产设备在到位精度、驻留参数、安全性能等方面存在差距，难以满足复杂病例的个体化治疗需求，可能影响治疗效果与安全保障。

3、从调研过程来看，医院于 2025 年 5 月 22日通过官网发布市场调研公告，吸引4家供应商参与，覆盖不同技术类型产品，调研范围广泛；后续结合临床需求公示进口采购需求，预算金额500万元与进口设备市场价格区间相符，且需求参数与调研中进口设备的核心性能匹配，调研流程规范、数据充分，为采购方向选择提供了扎实依据。

4、三维后装治疗机不属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品目录内，结合采购项目的基本情况、采购需求调查内容及实际调研过程，经综合分析论证，本次采购应优先选择进口三维后装治疗机。该方向既符合医院 “以患者为中心” 的诊疗理念，能为患者提供更精准、安全的治疗服务，又能支撑学科长远发展，助力医院在区域妇幼肿瘤诊疗领域形成技术优势。本次后装治疗机采购需求合理、市场供给匹配、采购方向科学，符合医院发展实际与临床核心诉求，可按既定进口采购需求推进后续采购工作。

五、调查结果承诺

承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。

- 附件

- 市场调研公告截图

- 2.场调研报名厂家信息表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 生产商 | 是否为中小微企业 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 三维后装治疗机（含计划系统及配套设备） | 套 | 1 | 500 | 天津荣心科贸有限责任公司 | 是 | 主要用于三维高剂量率后装近距离治疗，包括后装治疗机、放射源、三维近距离治疗计划系统、CT及MRI适配的全套施源器（含插植）、质控设备（井型电离室、源到位精度检测系统）、后装专用治疗车2套、壁挂式剂量报警仪1套、个人剂量报警仪4套、监控系统等；具备至少20个治疗通道；放射源到位精度应≤0.5mm；可支持通过网络导入DICOM治疗计划（负责网络接口费用）；具备采用电池供电直流电机的放射源回收系统。 |
|  |  |  |  |  | 瓦里安医疗设备（中国）有限公司 | 是 |  |
|  |  |  |  |  | 荷兰核通 | 否 |  |
|  |  |  |  |  | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 否 |  |