关于三维调强验证系统采购项目市场需求调查的报告

（进口产品）

一、采购项目介绍

精确放射治疗在对肿瘤病人进行治疗前需做一个三维治疗计划，在实施治疗前先对这个计划进行测量验证，将计划值与实际测量值进行剂量、图形的比对。如测量值与可接受的标准不符，会以红色代表高剂量点、蓝色代表低剂量点，总结出所有测量点的通过比率，用以判断该治疗计划是否适用于实际治疗。旋转调强放疗计划验证系统就是这种精确放射治疗计划验证的必要工具，验证这个计划是否可行，计划的误差有多少，同时能对360度的射线进行检测，确保治疗精度，保证整个放射治疗过程的安全性。因此开展精确放射治疗必须采用旋转调强放疗计划验证系统进行治疗计划剂量验证。

质量保证与质量控制是放射治疗的重要内容，随着放射治疗手段的不断提高（从原来的适形调强放射治疗，到现在的精确放射治疗），质量保证与质量控制也越来越严格，对质控设备的要求也越来越来高，旋转调强放疗计划验证系统已成为开展精确放射治疗的必要设备，它可以测量照射野的剂量分布和强度分布，在剂量学验证中，可以极大地简化验证工作量，提高验证效率（原工作流程，每次验证分两道工序，绝对剂量验证及相对剂量验证，使用该设备可同时完成两道工序，有效提高验证效率），并且有效保证放疗计划的有效性，最重要的是保证整个放射治疗流程的安全性。并且VMAT（容积旋转调强放疗）技术和Tomotherapy（螺旋断层调强放疗）技术也已成为我院放疗技术的主流，同时也代表着放疗技术的发展方向。该类设备不属于《中国禁止进口限制进口技术目录》中禁止或限制产品。

我院拟采购三维调强验证系统1套，用于我院放射治疗室，目前我院有1套三维高强剂量验证系统。该项目为“省级区域医疗中心——龙岩市第一医院超长期国债设备更新项目”（超长期国债项目）子项目。该项设备经院内市场调研，并由2025第34次党委会审议通过，同意允许进口产品参与本项目招投标。

二、采购需求

我院为省级区域医疗中心建设单位，肿瘤放化疗科为省级临床重点专科建设单位，长期承担着闽粤赣周边区域有关放射治疗的医疗、技术指导、人才培训及科技攻关等任务。每年需要放射治疗的患者约为1000例，按照每例每疗程20次计算，放射治疗人次达到2万多。其中精确放射治疗占比高达95%。我院共有直线加速器2台，现有进口同类或相关旋转调强放疗计划验证仅有1台且不断故障，无法满足现有旋转调强放疗病人的验证需求，影响日常工作的正常开展。

我院拟购买的旋转调强放疗计划验证系统为射线束扫描系统，其基本技术要求：除了可以对所有旋转调强放疗计划和少部分小野立体定向放疗计划进行验证之外，还需要满足我院放射治疗设备质量控制工作要求，可测量多叶光栅走位精度、加速器机架角度、床旋转角度等机器性能指标；内置计划评估分析软件，能实现对计划的评估预判、计划质量分析等，确保治疗精度，保证整个放射治疗过程的安全性。

国家癌症中心/国家诊疗质控中心2017-11-11 发布的《放射治疗质量基本控制指南》中明确提出放射治疗质量控制的重要性，明确规定开展精确放射治疗技术应配备有相适应的设备（如开展调强放射治疗应配备有多叶准直器和位置验证的影像装置的医用直线加速器和逆向治疗计划系统）和质控仪器（如调强计划验证仪器和自动扫描水箱等）。

该设备的引进主要用于我院的医疗、教学、科研等方面用途，其工作开展意义十分重大。将提升我院放化疗科对精确肿瘤治疗的整体水平，有利于巩固放化疗科的区域优势，完善肿瘤的综合治疗链，扩大肿瘤中心的影响力以及有利于拓展医院发展的新空间。

- 需求调查过程

旋转调强放疗计划验证系统是精确放射治疗计划验证的必要工具，验证放射治疗计划是否可行，计划的误差有多少，同时能对360度的射线进行检测，确保治疗精度，保证整个放射治疗过程的安全性。针对此项目，我院于2025年5月22日在龙岩市第一医院官方网站发布院内市场调研公告，并于2025年6月13日在院内组织本院调研小组、邀请外院专家开展市场调研，参与调查的品牌型号主要有美国SUN NUCLEAR,德国IBA和广州瑞多思。

一、进口产品可实现多种性能参数的质量控制测量，如MLC走位精度、床旋转角度、机架旋转角度等。而国产产品不能实现对这些参数的质控测量。根据中国人民共和国卫生部令（第40号）《放射治疗卫生防护与质量保证管理规定》明确规定凡有放射治疗装置的单位，都必须配置技术性能合格的剂量检测仪器和其他必要的质量保证设备，按照国家规定的检测项目、方法和频度对放射治疗装置和其他有关设备的射线能量、输出量、治疗线束和其他有关性能分别进行检测。龙岩市医疗装备质控中心挂靠在我院，为确保设备的精度，保证患者的治疗效果，我院每周六都会对现有所有放射治疗设备进行周期性质量控制工作，质控的内容包含有机器等中心校准（机架旋转中心、治疗床旋转中心、小机头旋转中心）、MLC到位精度及光野与射野一致性等设备性能治疗。国产产品无法对这些指标进行质控测量，不能完全满足我院使用需求。

二、我院放射治疗科被列为省级重点专科建设项目，旋转调强放疗技术的最大特点是在保证每次治疗精度的前提下给予靶区最大的照射剂量，将立体定向技术与三维适形多野照射技术融合在一起, 使其具有较好的物理剂量分布优势, 从而达到使靶区剂量最大化、周围正常组织剂量最小化。进口产品采用探测器主要为半导体或电离室探测器，有效的探测器面积≤0.64mm2（半导体），≤15.9mm2（电离室）。采样频率≤60ms。国产产品采用的探测器为电离室，有效的探测器面积≤26.88mm2，采样频率≤120ms。国产产品无法对高剂量复杂野及小野面积的放射治疗计划进行验证，不能满足我院使用需求。

三、我院肿瘤放化疗科省级临床重点专科建设单位，长期承担着我市有关放射治疗的医疗、技术指导、人才培训及科技攻关等任务。需要对各种部位各种类型肿瘤进行质控和研究。进口产品可以选择不同的中心插件，插件可模拟不同组织密度的人体器官进行组织不均匀性质控和研究。可选择的插件包括模拟大脑，乳房，骨骼，肝脏，肺，肌肉，脂肪，钛和水/空气（空腔），用以对头颈部肿瘤，乳腺癌，肺癌，肝癌，肠癌等肿瘤的质控和研究。国产产品没有多功能中心插件，不可以模拟人体不同组织密度，不能满足我院使用需求。

经过市场了解，目前福建省内各大医院采用的治疗验证系统均为进口产品，使用美国SunNuclear的单位主要有福建省肿瘤医院、福建省立医院、福建医科大学附属第二医院、厦门市第五医院、厦门大学附属第一医院、龙岩市第一医院、厦门市第二医院、华西医院厦门分院、龙岩人民医院、漳州天福医院、漳州漳浦县医院、三明市第一医院、三明市将乐县医院、泉州昌财医院、晋江市医院；使用德国IBA的有复旦中山医院厦门医院、漳州市医院、联勤保障部队第909医院、厦门大学附属翔安医院、厦门弘爱医院、；使用德国PTW的主要有联勤保障部队第900医院；使用瑞典ScandiDos Delta4的单位有福建医科大学附属第一医院、福建医科大学附属协和医院。

四、调查结论

三维调强验证系统不属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品目录内，结合采购项目的基本情况、采购需求调查内容及实际调研过程，经综合分析论证，进口产品采用探测器主要为半导体或电离室探测器，探测器采样频率≤60ms。国产产品采用的探测器为电离室，采样频率≤120ms。国产产品无法对高剂量复杂野及小野面积的放射治疗计划进行验证，不能满足我院使用需求。根据本次公开市场调研情况，结合临床治疗技术要求，国产、进口产品技术性能、价格等情况，建议购买进口三维调强验证系统。

五、调查结果承诺

我院承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容真实性负责。

- 附件

1.市场调研公告截图

2.市场调研报名厂家信息表